(Návrh)

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ......................... 2024

o minimálnych požiadavkách na rozsah klinického auditu na pracoviskách, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie, na osoby oprávnené vykonávať externý klinický audit a na postupy hodnotenia výsledkov externého klinického auditu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 20 zákona č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva túto vyhlášku:

§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

- rozsah výkonu externého klinického auditu na pracoviskách, na ktorých sa vykonáva lekárske ožiarenie,

- podrobnosti pri postupe hodnotenia výsledkov auditu a indikátorov kvality,

- postup vyhodnotenia súladu jednotlivých zdravotných výkonov so schválenými štandardnými postupmi,

- zhodnotenie realizovaného klinického auditu a prijatie potrebných nápravných opatrení.

§ 2

Rozsah platnosti

- Táto vyhláška sa vzťahuje na vykonávanie klinických auditov na pracoviskách

- diagnostickej rádiológie, vrátane mamografie a počítačovej tomografie 
(ďalej len „CT“),

- intervenčnej rádiológie,

- nukleárnej medicíny,

- radiačnej onkológie.

- Táto vyhláška sa nevzťahuje na

- interný klinický audit vykonávaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa interných predpisov,)

- zubné pracoviská používajúce intraorálny, panoramatický a cefalometrický RTG prístroj, okrem pracovísk s CBCT prístrojom,

- pracoviská kostnej denzitometrie,

- operačné sály pri využívaní pojazdných röntgenových zariadení.

(3) MZ SR odoberie oprávnenie k vykonávaniu klinického auditu, ak osoba poverená oprávnením k výkonu auditu,

- prestala spĺňať niektorú z podmienok stanovených v § 9b ods.7 písm. a) a b),

- požiadala o odobratie oprávnenia,

- je po ukončení platnosti osvedčenia k vykonaniu klinického auditu (max. 5 rokov).

§ 3

Ciele klinického auditu

- Cieľom klinického auditu je overenie a hodnotenie dodržiavania rádiologických štandardov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých súčasťou je lekárske ožiarenie, a to za účelom zlepšenia kvality ako aj výsledkov poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientovi a to predovšetkým so zameraním na

- hodnotenie manažmentu kvality všetkých zložiek rádiologického vyšetrenia a liečebných postupov (klinické výstupy, veľkosť ožiarenia, efektívnosť, pohoda pacienta, apod.)

- dôslednú implementáciu národne ustanovených diagnostických referenčných úrovní do klinickej praxe,

- dosiahnutie čo najvyššej diagnostickej výťažnosti pri čo najnižšej radiačnej záťaži pacienta,

- vyhodnotenie plnenia kritérií a indikátorov kvality, uvedených v národne schválených štandardoch pre jednotlivé typy vyšetrení v príslušnom špecializačnom odbore pri diagnostike a liečbe s využitím lekárskeho ožiarenia,

- zníženie počtu neodôvodnených expozícií,

- dodržiavanie systému kvality a bezpečnosti lekárskych ožiarení a vedenia záznamov o aplikovaných dávkach žiarenia ožiareným osobám,

§ 4

Klinický audit

- Klinický audit je povinný pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich vykonávanie sa uskutoční na základe žiadosti o vykonanie klinického auditu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorá bola zaslaná MZ SR.

- Pred realizáciou auditov vypracúva príslušná pracovná skupina Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zabezpečenie kvality v rádiológii, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne metodické postupy pre ich výkon, pre jednotlivé modality rádiologických vyšetrení. Metodické postupy schválené Komisiou a Sekciou zdravia MZ SR uverejňuje MZ SR vo vestníku a aktualizuje v súlade s aktuálnymi Štandardnými preventívnymi, diagnostickými a terapeutickými postupmi a zverejňuje na svojom webovom sídle.

- Súčasťou žiadosti je dotazník, kde pracovisko uvedie základné údaje o prístrojoch a personálnom vybavení pracoviska (Príloha 2).

- Klinický audit bude na pracovisku uskutočnený do 12 mesiacov od prijatia žiadosti.

- Zber relevantných údajov na účely zhotovenia písomného protokolu vykonaného auditu na

- zhromaždenie a vyhodnotenie sledovaných parametrov auditu,

- praktické aspekty pre implementáciu programu zabezpečenia kvality,

- definíciu a spôsob implementácie nápravných opatrení.

§ 5

Výkon klinického auditu

- Vykonanie klinického auditu je povinný zabezpečiť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Klinický audit sa vykonáva najmenej jedenkrát za tri až päť rokov podľa požiadaviek v štandardnom postupe.

- Klinický audit vykonávajú osoby na základe písomného poverenia MZ SR. O vykonanom klinickom audite sa vyhotoví záznam klinického auditu podľa prílohy č.....

- Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný

- zabezpečiť vykonanie auditu v súlade s ustanoveniami tohto predpisu najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto predpisu,

- na základe výsledkov klinického auditu, navrhnúť riešenie zistených nedostatkov a nezhody so štandardnými postupmi na vykonanie lekárskeho ožiarenia, určiť termín na ich odstránenie a zabezpečiť ich odstránenie,

- viesť záznamy o klinických auditoch a opatreniach vykonaných na odstránenie zistených nedostatkov a uchovávať ich po dobu najmenej 10 rokov.

- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle

- postupy a pravidlá procesu hodnotenia klinického auditu pre jednotlivé oblasti diagnostiky a terapie, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie,

- zoznam osôb oprávnených vykonávať klinický audit v príslušnej oblasti lekárskeho ožiarenia s uvedením ich mena a priezviska, titulu, dosiahnutého vzdelania a študijného odboru a špecializácie v príslušnom špecializačnom odbore pre výkon zdravotníckeho povolania,

- každú zmenu postupov a pravidiel procesu hodnotenia externého klinického auditu a každú zmenu v zozname osôb oprávnených vykonávať klinický audit najneskôr do 30 dní od ich uskutočnenia.

- Najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom klinického auditu sa bude pracovisko, na ktorom je plánovaný výkon klinického auditu, informované o termíne a rozsahu klinického auditu.

- Na získanie potrebných informácií a údajov pre vykonanie klinického auditu osoby, ktoré vykonávajú klinický audit využívajú

- údaje zo vstupného dotazníka,

- pohovory so zdravotníckymi pracovníkmi na pracovisku, na ktorom sa klinický audit vykonáva,

- prehliadku pracoviska, na ktorom sa klinický audit vykonáva,

- kontrolu dokumentácie, vrátane obrazových záznamov a vykonaných výsledkov vyšetrení ako aj liečebných postupov pacientov a záznamov o interných klinických auditoch,

- sledovanie praktického vykonávania lekárskeho ožiarenia a jednotlivých diagnostických alebo liečebných postupov,

- kontrolné merania,

- kontrola výsledkov skúšok dlhodobej stability a ich výsledkov na zdrojoch ionizujúceho žiarenia,

- výsledky predchádzajúceho klinického auditu, kontrola celého 
diagnosticko–liečebného postupu pacienta,

- postup overenia indikácií na lekárske ožiarenia, vrátane osobitných postupov pri tehotných ženách, dojčiacich matkách a deťoch.

§ 6

Indikátory kvality na hodnotenie klinického auditu

Osoby vykonávajúce klinický audit u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti hodnotia sumárne jednotlivé postupy a procesy na pracovisku, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie nasledovne

- 100 až 81 % - zhoda; hodnotený proces je v úplnom súlade s požiadavkami a nie je potrebné vykonať nápravné opatrenie,

- 80 až 71 % - zhoda s nevýznamným nedostatkom; boli zistené nevýznamné nedostatky v hodnotenom procese, ktoré neovplyvnia kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a nie je potrebné vykonať nápravné opatrenie,

- 70 až 51 % - vyžaduje zlepšenie; boli zistené nedostatky v hodnotenom procese, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a je potrebné vykonať nápravné opatrenie,

  - 50 až 1 % - nesúlad; hodnotený proces nie je v súlade s požiadavkami a je  nevyhnutné vykonať nápravné opatrenie,

- 0 % - nehodnotené; uvedený proces nebolo možné hodnotiť.

§ 7

Požiadavky na personálne zabezpečenie klinického auditu

- Osoba, ktorá vykonáva klinický audit u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je pri hodnotení povinná postupovať nestranne a dodržiavať pravidlá procesu hodnotenia pre klinický audit.

- Klinický audit u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na pracoviskách, kde sa vykonáva lekárske ožiarenie vykonávajú minimálne 3 osoby s nasledovnou kvalifikáciou

- lekár v špecializačnom odbore)

    - rádiológia na pracoviskách diagnostickej rádiológie,

    - rádiológia alebo rádiológia s certifikovanou pracovnou činnosťou intervenčná rádiológia na pracoviskách intervenčnej rádiológie,

    - nukleárna medicína na pracoviskách nukleárnej medicíny,

    - radiačná onkológia na pracoviskách radiačnej onkológie,

  - fyzik v špecializačnom odbore klinická fyzika alebo v príprave na špecializáciu,

- rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnou odbore

    - špeciálna rádiológia na pracoviskách diagnostickej rádiológie a intervenčnej rádiológie,

    - nukleárna medicína na pracoviskách nukleárnej medicíny,

    - radiačná onkológia na pracoviskách radiačnej onkológie,

- lekár alebo zdravotnícky pracovník so špecializáciou v príslušnom odbore podľa typu pracoviska, na ktorom sa audit vykonáva, ) ak je to potrebné

- odborník na radiačnú ochranu, ktorý disponuje osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným Úradom verejného zdravotníctva slovenskej republiky.

- alebo osoba oprávnená na vykonávanie štátneho dozoru v radiačnej ochrane s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorá je zamestnancom príslušného orgánu radiačnej ochrany,)

- farmaceut alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v príprave rádiofarmák, alebo v príprave na špecializáciu

- Osoba, ktorá vykonáva klinický audit u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti musí mať najmenej 5 rokov odbornej praxe vo svojom odbore.

- Klinický audit u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti nesmie vykonávať osoba, ktorá

- je majiteľom alebo spoločníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

- je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom riadiaceho, dozorného alebo kontrolného orgánu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

- je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom pomere u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,

- vykonáva pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti funkciu odborného zástupcu pre radiačnú ochranu.

§ 8

Vstupný dotazník na vykonanie klinického auditu

- Obsah vstupného dotazníka na vykonanie klinickom audite je uvedený v prílohe č. 2.

§ 9

Vstupný dotazník na zhodnotenie kvality klinického auditu je uvedený v prílohe č. 2.

§ 10

Potvrdenie, osvedčenie o klinickom audite

- Obsah ....

- ..............

- Zoznam pracovísk, ktoré úspešne absolvovali klinický audit, je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.(na stránku komisie)

- Obsah informácií (hlavička tabuľky) je uvedený v prílohe č. .....

- ..............

§ 12

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. .........

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2025.

Príloha č. 1

k vyhláške č. ......../2024 Z. z.

žiadosť o vykonanie klinického auditu

(Názov prílohy je len návrh)

Obsah formulára (bude uverejnený v elektronickej forme na webovom sídle MZ SR)

Príloha č. 2

k vyhláške č. ......../2024 Z. z.

VSTUPNÝ dotazník NA ZHODNOTENIE KVALITY klinickéHO auditu

Vstupný dotazník pre žiadosť o realizáciu externého klinického auditu na mamografickom pracovisku

- Identifikačné údaje o pracovisku:

- Názov prevádzkovateľa:

- Sídlo prevádzkovateľa:

- Názov pracoviska:

- Adresa pracoviska (ak je odlišná, ako sídlo prevádzkovateľa):

- Telefónne číslo:

- E-mailová adresa:

- Personálne zabezpečenie pracoviska:

- Zodpovedný vedúci pracovník (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly, funkciu a úväzok na pracovisku):

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly a úväzok na pracovisku):

- Počet lekárov, určených pre vyhodnocovanie mamografických vyšetrení:

- Počet lekárov s certifikovanou pracovnou činnosťou mamodiagnostika:

- Počet rádiologických technikov / z toho s certifikovanou pracovnou činnosťou - mamografia:

- Počet sestier:

- Počet administratívnych pracovníkov:

- Údaje o materiálno-technickom vybavení pracoviska

- Typ mamografického prístroja:

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- Typ sonografického prístroja:

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- Iné materiálno-technické zabezpečenie:

- Expozičné hodnoty pre hrúbku 5,5 cm:

- automat:				kV:			mAs:

- manuál:				kV:			mAs:

- Materiál anódy/filtrácie:

- Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu:

- Zobrazovací monitor (typ, maximálne rozlíšenie):

- Vybavenie pracoviska pomôckami pre kontrolu kvality:

  - Typ fantómu :

- hrúbka, plocha:

- DICOM prehliadač:	áno/nie*

- software pre test. obrazce:

- TG18 QC

- SMPTE

- Iné:

- Údaje o uskutočňovaných kontrolách kvality na pracovisku

- Dátum vykonania preberacej skúšky:

- Frekvencia skúšok dlhodobej stability:

- Organizácia vykonávajúca skúšky dlhodobej stability

(uveďte prosím jej názov a adresu):

- Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability:

- Skúšky prevádzkovej stálosti:

- vykonávajú sa pravidelne:		áno/nie

- pracovník zodpovedný za vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly):

- spôsob záznamu výsledkov skúšok:

- Rozsah vykonávaných skúšok

(do nižšie uvedenej tabuľky uveďte prosím frekvenciu uskutočňovaných skúšok):

|  | sledovaný parameter: | potrebné materiálne vybavenie: | frekvencia merania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stanovenie PV, STD, EI a AGD | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 2. | dlhodobá reprodukovateľnosť (homogenita) | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 3. | kompenzácia hrúbky | zoslabovacie vrstvy 20, 45, 60 mm PMMA, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 4. | presnosť indikátora hrúbky kompresie (CNR, SNR) | zoslabovacie vrstvy 20, 45, 60 mm PMMA |  |
| 5. | artefakty | zoslabovacia vrstva 45 mm PMMA |  |
| 6. | rozlíšenie systému zobrazením mamografického fantómu | pomôcka pre rozlíšenie pri nízkom kontraste (napr. akredit. fantóm RMI 156) |  |
| 7. | fyzikálny kontrast | mamografický Al klin |  |
| 8. | vizuálna kontrola kompresnej dosky |  |  |
| 9. | analýza opakovania dig. záznamov (snímok) |  |  |
| 10. | optimalizácia zobrazovacieho procesu | testovací fantóm, vhodný DICOM prehliadač |  |
| 11. | kontrola monitora (vizuálna) | vhodný software zobrazujúci testovacie obrazce |  |
| 12. | kontrola monitora (meraním) | merač jasu a vhodný software zobrazujúci testovacie obrazce (TG18 QC, SMPTE) |  |
| 13. | kontrola pomeru kontrastu a šumu | zoslabovacia vrstva 45 mm PMMA s 0,2 mm Al fóliou (2 x 2 cm) a vhodný DICOM prehliadač |  |

- Uveďte prosím, aké diagnostické referenčné úrovne používate (miestne, EÚ, podľa Opatrenia MZSR z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, , iné ...):

- Štatistické údaje o počtoch mamografických vyšetrení na pracovisku za 
2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne)

- Počet vyšetrených žien vo veku do 50 rokov:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

- Počet vyšetrených žien vo veku od 50 rokov:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

- Spôsob záznamu o vyšetrení (PACS, NIS, RIS, DQC, iné ...):

- Počet preventívnych mamografických vyšetrení na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne)

- Počet doplnkových USG k preventívnym mamografickým vyšetreniam:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

- Počet PAB realizovaných preventívne vyšetreným ženám:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

- Počet CCB:		benígne:		Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

malígne:		Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

- Štádium takto zistených malignít:

- Počet diagnosticky mamograficky vyšetrených žien na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávania žiadosti (rozpísať každý rok osobitne)

Počet doplnkových USG k diagnosticky vyšetreným ženám:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

Počet CCB:		benígne:  	Rok:		Počet: 									Rok: 		Počet:

malígne: 	Rok:		Počet: 									Rok: 		Počet:

- Štádium takto zistených malignít:

Počet preventívnych USG vyšetrení do 50 rokov:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

Počet diagnostických USG vyšetrení do 50 rokov:

Rok:		Počet:

Rok: 		Počet:

Mamografické pracovisko má/nemá náväznosť na chirurgické pracovisko 
(ak má náväznosť, uveďte prosím jeho adresu):

Mamografické pracovisko má/nemá náväznosť na prsníkovú komisiu 
(ak má náväznosť, uveďte prosím jej adresu):

Negatívny nález sa žena dozvie do 3 pracovných dní:

áno/nie/neviem

Diagnóza je uzavretá do 15 pracovných dní:

áno/nie/neviem

- Školenie a vzdelávanie personálu na pracovisku

- Počet pracovníkov špeciálne zaškolených pre vykonávanie mamografických vyšetrení:

- Druhy absolvovaného odborného školenia (uveďte prosím dĺžku a miesto školenia):

- Frekvencia školení:

- na pracovisku:

- mimo pracoviska:

- uveďte prosím názov organizátora, miesto školenia a jeho dĺžku:

- Kontaktná osoba poverená komunikáciou s pracovnou skupinou

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

VSTUPNÝ dotazník NA ZHODNOTENIE KVALITY klinickéHO auditu

Vstupný dotazník pre žiadosť o realizáciu externého klinického auditu na skiagrafickom/skiaskopickom pracovisku

    - Identifikačné údaje pracoviska

- Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

- Sídlo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

- IČO poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

- Názov pracoviska:

- Adresa pracoviska (ak je odlišná, ako sídlo prevádzkovateľa):

- Telefónne číslo kontaktnej osoby:

- E-mailová adresa kontaktnej osoby:

    - Personálne zabezpečenie pracoviska

- Zodpovedný vedúci pracovník (meno, priezvisko, funkcia, úväzok):

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu (meno, priezvisko, úväzok):

- Klinický fyzik: áno/nie

- Počet lekárov určených pre popis skiagrafických/skiaskopických vyšetrení:

- Počet rádiologických technikov:

- Počet zdravotných sestier:

- Počet administratívnych pracovníkov:

    - Údaje o materiálno-technickom vybavení pracoviska

- Typ röntgenového prístroja pre skiagrafiu/skiaskopiu: (možnosť pridať viaceré prístroje):

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- umiestnenie:

- spôsob zobrazenia:

- povolenie na používanie röntgenového prístroja:

- Typ zobrazovacieho monitora:

- výrobca:

- rok výroby:

- rok zaradenia do prevádzky:

- Iné materiálno-technické zabezpečenie (osobné ochranné pomôcky, pomôcky pre kontrolu kvality):

- Spôsob záznamu o vyšetrení (PACS, NIS, RIS, DQC, iné ...):

- Spôsob sledovania a zaznamenávanie informácie o dávke pacienta:

    - Údaje o uskutočňovaných kontrolách kvality na pracovisku

- Dátum vykonania preberacej skúšky:

- Frekvencia skúšok dlhodobej stability:

- Organizácia vykonávajúca skúšky dlhodobej stability

(uveďte prosím jej názov a adresu):

- Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability:

- Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability zobrazovacích systémov:

- Skúšky prevádzkovej stálosti:

- vykonávajú sa pravidelne:		áno/nie

- pracovník zodpovedný za vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti

(uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly):

- spôsob záznamu výsledkov skúšok:

  - Rozsah vykonávaných skúšok

(do nižšie uvedenej tabuľky uveďte frekvenciu uskutočňovaných skúšok):

|  | sledovaný parameter: | potrebné materiálne vybavenie: | frekvencia merania: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- Sledovanie diagnostických referenčných úrovní podľa Opatrenia MZ SR z 
19. marca 2018 č. S02933-2018-OL: 	áno/nie

    - Štatistické údaje o počtoch skiagrafických/skiaskopických vyšetrení za predchádzajúci rok

Celkový počet vyšetrení/ z toho vyšetrenie detí:

| Názov vyšetrenia | Počet (dospelí/deti) |
| --- | --- |
| Lebka v dvoch rovinách |  |
| Paranazálne dutiny |  |
| Časti lebky v špeciálnych projekciách |  |
| Kostený thorax v jednej rovine |  |
| Kostený thorax v dvoch rovinách |  |
| Končatiny alebo ich časti najmenej v dvoch rovinách |  |
| Časti ramenného pletenca alebo panvy najmenej v dvoch rovinách |  |
| Časti skeletu v jednej rovine, každá rovina zobrazenia |  |
| Štandardné natívne vyšetrenie panvy v AP prípadne PA projekcii. |  |
| Základné vyšetrenie jedného úseku chrbtice (cervikálna, hrudná, lumbálna) |  |
| Dynamické vyšetrenie niektorého úseku chrbtice (štandardne 4 snímky) |  |
| Sacroiliakálne zhyby |  |
| Krčné orgány alebo ústna spodina |  |
| Štandardné vyšetrenie hrudných orgánov v PA alebo AP projekcii, aj kostného hemithoraxu |  |
| Štandardné vyšetrenie brucha v PA alebo AP projekcii |  |
| Kontrastné vyšetrenie močového traktu (intravenózna vylučovacia urografia) |  |
| Kontrastné vyšetrenie močovej trubice alebo močového mechúra (uretrocystografia) po retrográdnom podaní kontrastnej látky |  |
| Refluxná cystografia vrátane mikčného vyšetrenia ako samostatný výkon |  |
| ERCP |  |
| Kontrastné vyšetrenie maternice alebo vajcovodov (hysterosalpingografia) vrátane skiaskopie |  |

    - Školenie a vzdelávanie personálu na pracovisku

- Počet pracovníkov zaškolených pre vykonávanie vyšetrení detských pacientov:

- Druhy absolvovaného odborného školenia (uveďte dĺžku a miesto školenia):

- Frekvencia školení:

- na pracovisku:

- mimo pracoviska:

- organizátor, miesto školenia a dĺžka:

    - Kontaktná osoba poverená komunikáciou s pracovnou skupinou

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

VSTUPNÝ DOTAZNÍK NA ZHODNOTENIE KVALITY KLINICKÉHO AUDITU

Vstupný dotazník pre žiadosť o realizáciu externého klinického auditu na

pracovisku počítačovej tomografie

- Identifikačné údaje o pracovisku

- Názov prevádzkovateľa:

- Sídlo prevádzkovateľa:

- Názov pracoviska, kde je CT zariadenie umiestnené:

- Rozhodnutie ÚVZ SR/RÚVZ o povolení činnosti pracoviska:

- Adresa pracoviska (ak je odlišná, ako sídlo prevádzkovateľa):

- Telefónne číslo:

- E-mail:

- Personálne zabezpečenie CT pracoviska

- Zodpovedný vedúci pracovník (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly, funkciu a úväzok na pracovisku):

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly a úväzok na pracovisku); posledný dátum odbornej prípravy:

- Klinický rádiologický fyzik (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, tituly a úväzok na pracovisku):

- Počet rádiológov vykonávajúcich CT vyšetrenia počas jednej pracovnej zmeny:

- Počet rádiologických technikov vykonávajúcich CT vyšetrenia počas jednej pracovnej zmeny:

- Počet iných pracovníkov (zdravotná sestra, administratívni pracovníci):

      - z toho registrovaní v komore MTP:

- Údaje o materiálno-technickom vybavení CT pracoviska

- Výrobca CT zariadenia:

- Typ a model CT zariadenia:

- Druh CT:

      - multi slices CT (počet detektorov v súradnici z, výkon RTG generátora [kV], rýchlosť rotácie [s], minimálna hrúbka rezu):

      - iné:

- Typ používanej automatickej striekačky, počet valcov:

- Možnosť archivácie údajov o podaní kontrastnej látky (PACS):

- Typ kontrastnej látky (koncentrácia, iné):

- Typ a vek diagnostického monitora:

- Údaje o uskutočňovaných kontrolách kvality na CT pracovisku

- Dátum vykonania preberacej skúšky:

- Frekvencia skúšok dlhodobej stability:

- Organizácia vykonávajúca skúšky dlhodobej stability:

- Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability (+ typ servisnej zmluvy):

- Aké diagnostické referenčné úrovne používate (miestne, uvedené v Opatrení MZ SR):

- vyšetrenie: hlava, hrudník, brucho, iné

- Skúšky prevádzkovej stálosti:

- vykonávajú sa pravidelne:							      áno/nie

- pracovník zodpovedný za vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti:

- Pravidelná servisná zmluva (frekvencia, organizácia uskutočňujúca servis):       áno/nie

- Vybavenie CT pracoviska pomôckami pre skúšky zabezpečenia kvality:

- CT QA fantóm:								        áno/nie

- výrobca a typ fantómu:

- iné:

- Štatistické údaje o počtoch vyšetrení na CT pracovisku

- Celkový počet vyšetrovaných pacientov za predchádzajúci rok:

- Z toho počet pacientov do 18 rokov za predchádzajúci rok:

- Jednotlivé typy CT vyšetrení a ich počet za predchádzajúci rok:

| Vyšetrenie | Muži | Ženy | Deti do15 r. | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlava |  |  |  |  |
| Krk |  |  |  |  |
| Hrudník |  |  |  |  |
| Brucho |  |  |  |  |
| Hrudník+brucho |  |  |  |  |
| Brucho+panva |  |  |  |  |
| Hrudník+brucho+panva |  |  |  |  |
| Panva |  |  |  |  |
| Končatiny |  |  |  |  |
| Chrbtica |  |  |  |  |
| Intervenčné |  |  |  |  |
| Kardio |  |  |  |  |
| Trauma |  |  |  |  |
| Plánovanie rádioterapie |  |  |  |  |
| Virtuálna kolonoskopia |  |  |  |  |
| Spolu |  |  |  |  |

Počet vyšetrených ambulantných pacientov:

Počet vyšetrených hospitalizovaných pacientov:

Kombinované/špeciálne techniky:

Zaznamenávate hmotnosť a výšku pacienta:					        áno/nie

- ak áno, kam:

- Spôsob záznamu o vyšetrení (PACS, NIS, RIS, DQC, ...)

- aká je kapacita PACS (TB):

- dĺžka archivácie vyšetrení vrátane obrazových informácií:

- iný:

- spôsob dlhodobej archivácie:

- Školenie a vzdelávanie personálu na CT pracovisku

      - Druhy absolvovaného kreditovaného odborného školenia pre CT vyšetrenie

(dĺžka a miesto školenia):

- pre rádiológov (len kredity CME):

- pre rádiologických technikov:

- Frekvencia školení:

- na pracovisku:

- mimo pracoviska:

- miesto školenia, organizátor:

- Voľba prevádzkových parametrov CT zariadenia počas vyšetrení

- sú všetky expozičné parametre automaticky nastavené vopred?	                   áno/nie

- nastavujete:

- anódové napätie		áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie

- prúd röntgenky		áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie

- skenovací čas		áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie

- menovitá hrúbka tomografického rezu

áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie

- hrúbky rezu		áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie

- využíva na expozičná automatika (AEC)		                                            áno/nie

- používate aj sw na rekonštrukciu obrazu?	                                            áno/nie

- Ak áno, tak aký a pri akých vyšetreniach?

- Meníte preddefinované vyšetrovacie protokoly podľa indikácie?	          áno/nie

- Používate režim LowDose CT pre niektoré CT vyšetrenia?		        áno/nie

(uveďte pre aké)

- Umožňuje Váš CT prístroj vykonať virtualizáciu natívnu?

(pri kontrastných vyšetreniach napr. u onkologických pacientov – staging)   áno/nie

- Ak áno, používate ho vždy? 						        áno/nie

- dá sa priamo zistiť z monitora, akú dávku žiarenia pacient dostal:	        áno/nie

- ak áno, je to: (označte všetky odpovedajúce možnosti)

- dávka na celé vyšetrenie						        áno/nie

- DLP			           						        áno/nie

- CTDIw                                               						            áno/nie

- CTDIv                                						        áno/nie

- Iné (uveďte konkrétne):

- Odôvodnenie lekárskeho ožiarenia (CT vyšetrenia)

- Všetky žiadanky na CT vyšetrenia sú evidované cez NIS elektronicky? 	        áno/nie

- Schvaľuje rádiológ vykonanie každého CT vyšetrenia, potvrdením žiadanky?   áno/nie

- Má každý indikujúci lekár absolvovanú odbornú prípravu z radiačnej ochrany? áno/nie

- Bol každý indikujúci lekár zaškolený ako špecifikovať klinický problém, ktorý očakáva od CT vyšetrenia? 								        áno/nie

- Na základe akého dokumentu je indikované CT vyšetrenie indikujúcim lekárom a schválené rádiológom? (Uveďte dokument):

- Evidujete zoznam indikujúcich lekárov a ich špecializáciu? 		       áno/nie

- Kontaktná osoba poverená komunikáciou

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

VSTUPNÝ DOTAZNÍK NA HODNOTENIE KVALITY RÁDIOTERAPIE

Vstupný dotazník pre žiadosť o externý klinický audit na

oddeleniach radiačnej onkológie

## Identifikačné údaje o pracovisku (Meno a priezvisko, email a telefonický kontakt)

- Názov prevádzkovateľa:

- Adresa prevádzkovateľa:

- Rozhodnutie ÚVZ SR/RÚVZ o povolení činnosti pracoviska:

- Generálny riaditeľ zdravotníckeho zariadenia:

- Primár/prednosta oddelenia/kliniky:

- Vedúci fyzik:

- Vedúci rádiologický technik:

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu:

- Kontaktná osoba poverená komunikáciou s pracovnou skupinou:

- Telefónne číslo:

- E-mail:

- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti

- Externá rádioterapia

- Nádorová rádioterapia

- Počet liečených pacientov za predchádzajúci kalendárny rok:

- Počet frakcií za predchádzajúci kalendárny rok:

- Nenádorová rádioterapia

- Počet liečených pacientov za predchádzajúci kalendárny rok:

- Počet frakcií za predchádzajúci kalendárny rok:

- Techniky ožarovania v externej rádioterapii štandardne využívané v klinickej praxi, t. j. ≥ 10 pacientov ročne (* nehodiace sa preškrtnúť)

- IMRT, VMAT (inverzné plánovanie)				      	      áno/nie*

- Stereotaktická extrakraniálna rádioterapia				        áno/nie*

- Kraniálna stereotaktická rádioterapia				        	        áno/nie*

- Stereotaktická rádiochirurgia						        áno/nie*

- Brachyterapia

- Počet liečených pacientov za predchádzajúci kalendárny rok:

- Uterovaginálna aplikácia:

- Intraluminálna aplikácia:

- Intersticiálna aplikácia:

- Intersticiálna HDR prostaty:

- Permanentná aplikácia pri karcinóme prostaty:

- Povrchová aplikácia:

- Technologické vybavenie pracoviska

- Prístroj používaný k lokalizácii cieľového objemu (Výrobca, model, rok výroby):

- CT:

- CT simulátor:

- Röntgenový simulátor:

- Magnetická rezonancia:

- PET/PET CT:

- Terapeutický ožarovací prístroj (Výrobca, model, rok výroby)

- Lineárny urýchľovač (číslom označiť poradie):

- Terapeutický röntgenový prístroj (číslom označiť poradie):

- Brachyterapeutický ožarovací prístroj (číslom označiť poradie):

- Iné terapeutické zdroje ionizujúceho žiarenia (číslom označiť poradie):

- Verifikácia polohy pacienta v externej rádioterapii

(* nehodiace sa preškrtnúť, priradiť číslom k danému ožarovaciemu prístroju)

- kV portálové zobrazenie 2D						      áno/nie*

- MV portálové zobrazenie 2D						      áno/nie*

- kV CB CT								                  áno/nie*

- MV CB CT							                  áno/nie*

- Iné:

- Plánovacie systémy (Názov, verzia):

- Plánovací systém pre externú rádioterapiu (Názov, verzia):

- Plánovací systém pre brachyterapiu (Názov, verzia):

- Iné (* nehodiace sa preškrtnúť, priradiť číslom k danému ožarovaciemu prístroju)

- Ožarovací stôl so 6 stupňami voľnosti využívaný v klinickej praxi	      áno/nie*

- Technika pre manažment dýchania využívaná v klinickej praxi 
(≥ 10 pacientov ročne)						                  áno/nie*

- Automatické nástroje pre definovanie kritických štruktúr využívané v 
klinickej praxi t. j. ≥ 10 pacientov ročne			                  áno/nie*

- Personálne zabezpečenie pracoviska (Počet/kumulatívny úväzok)

      - Lekári so špecializáciou v radiačnej onkológii:

      - Lekári v špecializačnej príprave v radiačnej onkológii:

      - Lekári s inou špecializáciou (uviesť akou):

      - Fyzici so špecializáciou v klinickej fyzike:

      - Fyzici v špecializačnej príprave v klinickej fyzike:

      - Rádiologickí technici so špecializáciou v radiačnej onkológii:

- Rádiologickí technici bez špecializácie v radiačnej onkológii:

- Zdravotné sestry:

V. Kontaktná osoba poverená komunikáciou

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

VSTUPNÝ DOTAZNÍK NA ZHODNOTENIE KVALITY KLINICKÉHO AUDITU

Vstupný dotazník pre žiadosť o realizáciu externého klinického auditu na

pracovisku nukleárnej medicíny

## Identifikačné údaje o pracovisku:

- Poskytovateľ zdravotných služieb:

- Názov:

- Adresa sídla:

- IČO:

- Miesto poskytovania zdravotných služieb:

- Názov pracoviska alebo oddelenia:

- Adresa:

- Rozhodnutie ÚVZ SR/RÚVZ o povolení činnosti pracoviska:

- Vedúci pracovník pracoviska/primár:

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu:

- Zobrazovacie systémy a ich doplnkové súčasti

- Planárne gamakamery

- Počet:

- Rok výroby:

- Číslo povolenia pre používanie systému z RÚVZ:

- SPECT

- Počet:

- Rok výroby:

  - Číslo povolenia pre používanie systému z RÚVZ:

- SPECT/CT

- Počet:

- Rok výroby:

- Číslo povolenia pre používanie systému z RÚVZ:

- Typ CT v hybridnom zariadení (low dose/diagnostické)

- PET/CT

- Počet:

- Rok výroby:

- Číslo povolenia pre používanie systému z RÚVZ:

- Typ CT v hybridnom zariadení (low dose/diagnostické)

- iné zobrazovacie zariadenia

- Počet:

- Rok výroby:

- Číslo povolenia pre používanie systému z RUVZ (ak sa u prístroja vyžaduje):

- EKG pre srdcový gating

  - Počet:

  - Rok výroby:

- Nezobrazovacie a detekčné zariadenia

- meradlá aktivity rádiofarmák / z toho overených

- Počet:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia:

- meradlá povrchovej kontaminácie / z toho overených

- Počet:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia

- meradlá priestorového dávkového ekvivalentu / z toho overených

- Počet:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia

- radiačný monitorovací systém

- A / N:

- Rok výroby:

- TLC skener (rádiochromatograf)

- Typ:

- Rok výroby:

- Ergometer

- Počet:

- Rok výroby:

- Iné

- Typ:

- Rok výroby:

- Používané rádionuklidy na pracovisku

- Tc-99m

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Kr-81m

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- I-123

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- In-111

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Tl-201

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- I-125

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- I-131

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Lu-177

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Sr-89

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Y-90, Ho, P,

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Sm-153

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Re-186

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Ra-223

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- F-18

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Ga-68

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- O-15

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- N-13

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- C-11

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Ho-166

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- P-32

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- H-3

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Cr-51

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- C-14

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Ga-67

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- iné rádionuklidy

- áno/nie*

- Číslo povolenia pre používanie rádionuklidu z RÚVZ:

- Druh:

* nehodiace sa preškrtnite.

- Personálne zabezpečenie - veľkosť úväzku

(predložiť menný zoznam pre každú profesiu s údajom o veľkosti úväzku a dĺžke praxe v odbore)

- Lekár so špecializáciou v  nukleárnej medicíne

- Lekár v príprave na atestáciu z nukleárnej medicíny

- Lekár so špecializáciou v rádiológii

- Lekár v príprave na atestáciu z rádiológie

- Rádiologický technik

- Rádiologický technik so špecializáciou v nukleárnej medicíne

- Zdravotná sestra

- Sanitár/ošetrovateľ/zdravotný asistent

- Farmaceut so špecializáciou v príprave rádiofarmák

- Farmaceut

- Farmaceutický laborant

- Laboratórny diagnostik s VŠ vzdelaním so špecializáciou v príprave rádiofarmák

- Laboratórny diagnostik s VŠ vzdelaním

- Fyzik so špecializáciou klinický fyzik

- Fyzik

- Iný personál na pracovisku

- Laboratórium pre prípravu rádiofarmák

- Priestory laboratória - trieda čistoty

- áno/nie *

- Špecifikácia triedy čistoty:

- Poznámky:

- Vybavenie pre prípravu rádiofarmák (laminárna box, hot cell)

- Typ zariadenia:

- Rok výroby:

- Poznámky:

- Vybavenie pre prípravu rádiofarmák (termoblok, vodný kúpeľ)

- Typ zariadenia:

- Rok výroby:

- Poznámky:

- Vybavenie pre kontrolu kvality RF (TLC skener, HPLC, mikroskop, pH-meter)

- Typ zariadenia:

- Rok výroby:

- Poznámky:

- Iné

- Typ /názov zariadenia:

- Rok výroby:

- Poznámky:

- Terapia otvorenými žiaričmi

- Lôžkové oddelenie

- áno/nie *

- Poznámky:

- Denný stacionár

- áno/nie *

- Poznámky:

- Písomné pokyny pre pacienta počas liečby

- áno/nie *

- Poznámky:

- Písomné pokyny pre pacienta po prepustení z liečby

- áno/nie *

- Poznámky:

- Počet pacientov v jednej izbe

- áno/nie *

- Poznámky:

- Logistika odpadového hospodárstva podľa legislatívy

- áno/nie *

- Poznámky:

- Dozimetria pacientov pri prepustení

- áno/nie *

- Poznámky:

VIII.	Radiačná ochrana

- Odborný zástupca (Meno a priezvisko, tituly):

- Osoby s priamou zodpovednosťou za radiačnú ochranu (Menný zoznam):

- Aplikácia rádiofarmák mimo kontrolovaného pásma pracoviska

- áno/nie *

- Tienenie na striekačky

- áno/nie *

- Počet/materiál:

- Tienenie na striekačky terapeutických rádiofarmák

- áno/nie *

- Počet / materiál:

- Tienené nádoby na RA odpad

- áno/nie *

- Počet / materiál:

- Tienené rozplňovacie zariadenie bez priameho merania aktivity

- Typ:

- Rok výroby:

- Tienené rozplňovacie zariadenie s priamym meraním aktivity

- Typ:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia:

- Tienená automatická rozplňovacia stanica (automatický injektor)

- Typ:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia:

- Tienený laminárny box s oloveným tienením

- Typ:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia:

- Laminárny box bez tienenia

- Typ:

- Rok výroby:

- Dátum posledného overenia:

- Tieniace kazety pre prenos striekačiek s rádiofarmakom

- áno/nie *

- Počet/materiál:

- Olovená vesta, zástera, štít

- áno/nie *

- Počet:

- Olovená zástena

- áno/nie *

- Počet:

- Tienené boxy pre odkladanie RA odpadu vo vymieracích miestnostiach

- áno/nie *

- Počet:

- Iné ochranné pomôcky

- áno/nie *

- Druh:

- Dostupnosť odpadového systému s retenčnými (vymieracími) nádržami

- áno/nie *

- Typ:

- Výkony za predchádzajúci kalendárny rok

|  |  |  | Typ rádionuklidu | Počet terapií /z toho počet ambulantných |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liečba otvorenými žiaričmi |  | Terapia benígnych ochorení štítnej žľazy | I-131 |  |
|  |  | Terapia karcinómu štítnej žľazy | I-131 |  |
|  |  | Rádiosynoviortéza (typ RF) | Y-90 |  |
|  |  | Paliatívna terapia kostných metastáz (typ RF) | Ra-223 |  |
|  |  | PSMA cielená terapia karcinómu prostaty |  |  |
|  |  | PRRT cielená terapia NET |  |  |
|  |  | SIRT (Selective internal radiation therapy) |  |  |
|  |  | Radionavigovaná chirurgia | Tc-99m |  |
|  |  | Iné formy terapie (špecifikovať typ a rádiofarmakum) |  |  |

|  |  |  | Typ rádionuklidu | Počet vyšetrení /z toho počet tomografických |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnostické vyšetrenia in-vivo | Planárne, SPECT, SPECT/CT | Nervový systém | Tc-99m |  |
|  |  | Nervový systém | I-123 |  |
|  |  | Pohybový systém (skelet, kĺby) | Tc-99m |  |
|  |  | Kardiovaskulárny systém | Tc-99m |  |
|  |  | Kardiovaskulárny systém | Tl-201 |  |
|  |  | Pulmonálny systém | Tc-99m |  |
|  |  | Pulmonálny systém | Kr-81m |  |
|  |  | Endokrinný systém | Tc-99m |  |
|  |  | Endokrinný systém | I-123 |  |
|  |  | Gastrointestinálny systém a pečeň | Tc-99m |  |
|  |  | Obličky a urogenitálny systém | Tc-99m |  |
|  |  | Lymfatický systém a slezina | Tc-99m |  |
|  |  | Infekcie/zápaly | Tc-99m |  |
|  |  | Onkológia | Tc-99m |  |
|  |  | Iné vyšetrenia (špecifikovať typ a rádiofarmakum) |  |  |
|  | PET/CT | Vyšetrenia s použitím 18F-FDG | F-18 |  |
|  |  | Vyšetrenia s použitím 18F-FET | F-18 |  |
|  |  | Vyšetrenia s použitím 18F-DOPA | F-18 |  |
|  |  | Vyšetrenia s použitím 68Ga-PSMA | Ga-68 |  |
|  |  | Vyšetrenia s použitím 68Ga-DOTA | Ga-68 |  |
|  |  | Iné vyšetrenia (špecifikovať typ a rádiofarmakum) |  |  |

- Iné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na správnu prípravu a priebeh auditu

- Zoznam žiadaných dokumentov a podkladov pre audit

(Zaslať vopred v elektronickej podobe)

      - Menný zoznam všetkých pracovníkov podľa pracovného zaradenia a ich odb. kvalifikácia + priebežné vzdelávanie (splnenie kreditov CME od príslušnej komory).

- áno/nie *

      - Informované súhlasy pacienta pre rôzne typy vyšetrení používané na pracovisku vrátane ich zoznamu.

- áno/nie *

- Súbor všetkých miestnych rádiologických štandardov (MRS) pre vykonávanie lekárskeho ožiarenia používaných na pracovisku v elektronickej podobe.

- áno/nie *

- Písomné pokyny pre pacienta počas liečby a po prepustení z liečby pre každú formu rádionuklidovej terapie

- áno/nie *

- Kópia Správy o kontrole pracoviska z RUVZ (= Záznam o výkone štátneho dozoru) a kópia Rozhodnutia o povolení pre prácu so zdrojmi ionizačného žiarenia.

- áno/nie *

- Záznam o internom klinickom audite na pracovisku (vykonáva sa raz ročne).

- áno/nie *

- Záznam z auditu interného hodnotenia bezpečnosti pacienta.

- áno/nie *

- Kópia protokolu z posledného externého klinického auditu a Správy o opatreniach vykonaných na odstránenie zistených nedostatkov.

- áno/nie *

- Prehľad o dávkach osobných dozimetrov pracovníkov pracoviska za posledný rok

- Zoznam žiadaných dokumentov a podkladov pre audit

(Pripraviť ku kontrole audítorom priamo na pracovisku)

- Pre zobrazovacie systémy (planárne gamakamery, systémy SPECT, hybridné systémy SPECT/CT, PET/CT):

- Záznamy o skúškach prevádzkovej stálosti, skúškach dlhodobej stability a preberacích skúškach zobrazovacích zariadení (frekvencia podľa platnej legislatívy).

- áno/nie *

- 2. osvedčenia o elektrorevízii zobrazovacích zariadení, elektrických rozvádzačov a antistatickej podlahy vo vyšetrovniach (frekvencia podľa platnej legislatívy).

- áno/nie *

- Bezpečnostno-technická kontrola (ďalej len „BTK“) – záznamy o pravidelnom servise systémov vykonávaných spravidla dodávateľmi systémov.

- áno/nie *

- Pre meradlá aktivity (napr. Curiementor, BQmetr, automatické kalibrátory dávok Intego, Karl, PT317, PT459 a iné) a meradlá používané v oblasti radiačnej ochrany (meradlá priest. dávkového ekvivalentu, povrchovej kontaminácie, priamo odčítacie osobné dozimetre):

- Certifikáty o overení používaných určených meradiel vydaných certifikovanou/oprávnenou metrologickou inštitúciou v SR.

- áno/nie *

- Záznamy o prevádzkovej stálosti meradiel dávok.

- áno/nie *

- Pre laboratórium na prípravu rádiofarmák:

- Protokol o autorizovanom meraní triedy čistoty a mikrobiologickej čistoty v laboratóriách prípravy rádiofarmák (klasifikácia a validácia čistých priestorov).

- áno/nie *

- Iné kontrolné meranie aseptických podmienok v pracovnom priestore prípravy rádiofarmák (kvalifikačné merania a validácia laminárnych boxov).

- áno/nie *

- Záznamy o sanitácii priestorov prípravy rádiofarmák.

- áno/nie *

- Dokumentácia o príprave rádiofarmák a kontrole kvality rádiofarmák.

- áno/nie *

- Záznamy o kontrole exspirácie liekov na pracovisku.

- áno/nie *

- Denné záznamy teplôt v chladničke určenej pre farmaká a rádiofarmaká.

- áno/nie *

- Denné záznamy teploty a vlhkosti v laboratóriách prípravy rádiofarmák.

- áno/nie *

- Iné:

- Prístrojové (prevádzkové) denníky o používaní, kalibrácii a poruchách každého používaného prístroja

- áno/nie *

- Certifikáty uzavretého žiariča s platným overením o tesnosti uzavretého žiariča metrologickou inštitúciou v SR

- áno/nie *

- Záznamy o nežiadúcich rádiologických udalostiach

(resp. protokoly radiačných udalostí)

- áno/nie *

- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu a platná aktualizačná odborná príprava

- áno/nie *

- Organizačný, prevádzkový, havarijný poriadok, prevádzkové predpisy a zásahové inštrukcie

- áno/nie *

- Záznamy o periodických školeniach pracovníkov v radiačnej ochrane

- áno/nie *

- Kontaktná osoba poverená komunikáciou

Meno, priezvisko, tituly a funkcia:

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, tituly a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

VSTUPNÝ DOTAZNÍK NA ZHODNOTENIE KVALITY KLINICKÉHO AUDITU

Vstupný dotazník pre žiadosť o realizáciu externého klinického auditu na

pracovisku intervenčnej rádiológie

- Identifikačné údaje o pracovisku:

- Poskytovateľ zdravotných služieb:

- Názov:

- Adresa sídla:

- IČO:

- Miesto poskytovania zdravotných služieb:

- Názov pracoviska alebo oddelenia:

- Adresa:

- Rozhodnutie ÚVZ SR/RÚVZ o povolení činnosti pracoviska:

- Vedúci pracovník pracoviska/primár:

- Odborný zástupca pre radiačnú ochranu:

- Personálne zabezpečenie pracoviska:

  - Zodpovedný vedúci pracovník (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, titul, funkciu a úväzok na pracovisku):

  - Odborný zástupca pre radiačnú ochranu (uveďte prosím jeho meno, priezvisko, titul a úväzok na pracovisku):

  - Počet lekárov, určených pre výkon intervenčných vyšetrení

  - Počet lekárov s certifikovanou pracovnou činnosťou v intervenčnej rádiológii, resp. európskou kvalifikáciou v intervenčnej rádiológii:

  - Počet rádiologických technikov:

  - Počet sestier:

  - Počet administratívnych pracovníkov:

  - Počet fyzikov bez špecializácie :

  - Počet klinických fyzikov so špecializáciou :

- Údaje o materiálno-technickom vybavení pracoviska:

  - Typ prístroja pre vaskulárnu intervenčnú rádiológiu (DSA):

- Výrobca:

- Názov:

- Rok výroby:

- Rok zaradenia do prevádzky:

- Dvojrovinné: áno/nie *

- Expozičné hodnoty DSA prístroja pre hrúbku 10, 15 a 20 cm PMMA:

(údaje sú uvedené v protokole o skúške dlhodobej stability)

- Automat:

- Zoom:

- Napätie (kV):

- Prúd (mA):

- Použitá filtrácia:

- Vstupný kermový príkon (Gy/s):

- Materiál anódy/filtrácie:

- Použitý detektor obrazu: (ZOX, DR)

- Veľkosť detektora obrazu (cm):

- Použitý monitor (výrobca, typ, rozlíšenie):

- na sále:

- v obsluhovni:

- v popisovni:

- Typ prístroja pre nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu (CT, resp. USG):

- Výrobca:

- Názov:

- Rok výroby:

- Rok zaradenia do prevádzky:

- Voľba prevádzkových parametrov CT prístroja počas vyšetrení:

- sú všetky expozičné parametre automaticky nastavené vopred?

- nastavujete:

- Anódové napätie:	           	áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie*

- Prúd röntgenky:	            áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie*

- Skenovací čas:		áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie*

- Menovitá hrúbka tomografického rezu:

áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie*

- Hrúbky rezu:		 áno pravidelne/áno pri niektorých vyšetreniach/nie*

- využíva na expozičná automatika (AEC):					     áno/nie *

- používate aj sw na rekonštrukciu obrazu? 					     áno/nie *

- ak áno, tak aký a pri akých vyšetreniach ?

- meníte preddefinované vyšetrovacie protokoly podľa indikácie ? 	      áno/nie *

- používate režim LowDose CT pre niektoré CT vyšetrenia? (uveďte pre aké) áno/nie *

- dá sa priamo zistiť z monitora, akú dávku žiarenia  pacient dostal:	      áno/nie *

  - ak áno, je to: (označte všetky odpovedajúce možnosti)

- dávka na celé vyšetrenie:							      áno/nie *

- DPL (mGy.cm):								      áno/nie *

- CTDIw (mGy):			      					         áno/nie *

- CTDIvol (mGy):						                             áno/nie *

- Iné (uveďte konkrétne):

- Iné materiálno-technické zabezpečenie (špecifikovať názov, výrobcu, rok výroby):

- Vybavenie pracoviska pomôckami pre kontrolu kvality:

    - Typ fantómu pre vysoko a nízkokontrastné rozlíšenie:

    - DICOM prehliadač:								   áno/nie *

    - Software pre test. obrazce:                                                                             áno/nie *

    - TG18 QC                                                                                                       áno/nie *

    - SMPTE

    - QC fantóm na CT (pre hodnotenie homogenity a CT čísel)                         áno/nie *

    - Typ:

    - Iné:

- Údaje o uskutočňovaných kontrolách kvality na pracovisku

  - Dátum vykonania preberacej skúšky:

  - Frekvencia skúšok dlhodobej stability:

  - Organizácia vykonávajúca skúšky dlhodobej stability

(uveďte prosím jej názov a adresu):

  - Dátum poslednej skúšky dlhodobej stability:

  - Skúšky prevádzkovej stálosti:

    - Vykonávajú sa pravidelne: 							   áno/nie *

    - V akom intervale (týždenne, mesačne):

    - Pracovník zodpovedný za vykonávanie skúšok prevádzkovej stálosti

(uveďte prosím jeho meno, priezvisko, titul):

    - Spôsob záznamu výsledkov skúšok:

  - Rozsah vykonávaných skúšok prevádzkovej stálosti (hodnotené parametre):

  - Uveďte prosím, aké diagnostické referenčné úrovne používate

(miestne, EÚ, podľa Opatrenia MZ SR z 19. marca 2018 č. S02933-2018-OL, iné ...):

- Štatistické údaje o počtoch výkonov intervenčnej rádiológie na pracovisku za 2 predchádzajúce roky pred rokom podávaním žiadosti (rozpísať každý rok osobitne):

  - Celkový počet vyšetrených pacientov na vaskulárnej časti pracoviska intervenčnej rádiológie:

Rok:		Počet:

Rok:				 Počet:

- Celkový 	počet vyšetrených pacientov na nevaskulárnej časti pracoviska intervenčnej rádiológie:

Rok:				Počet:

Rok:				Počet:

- Počty pacientov za každý vyššie uvedený rok v nasledovných výkonoch:

- Nevaskulárna časť pracoviska intervenčnej rádiológie

| Názov vyšetrenia | Počet (dospelí/deti) |
| --- | --- |
| BIOPSIA V OBLASTI HRUDNÍKA POD CT |  |
| BIOPSIA V OBLASTI ABDOMENU A MALEJ PANVY POD CT |  |
| BIOPSIA V OBLASTI ABDOMENU A MALEJ PANVY POD USG |  |
| BIOPSIA KOSTI |  |
| KRYOABLÁCIA |  |
| MIKROVLNNÁ ABLÁCIA |  |
| OBSTREKY FACETOVÝCH SKĹBENÍ/SI ZHYBOV |  |
| RÁDIOFREKVENČNÁ ABLÁCIA |  |
| RIG |  |
| PERIRADIKULÁRNA TERAPIA |  |
| PTC/PTD/STENTING |  |

- Vaskulárna časť pracoviska intervenčnej rádiológie

| Názov vyšetrenia | Počet (dospelí/deti) |
| --- | --- |
| AV FISTULA |  |
| BEVAR/CHEVAR/FEVAR |  |
| CARTO/BRTO/PARTO/BATO |  |
| CAS |  |
| CENTRALNA VENOZNA STENOZA |  |
| CENTRALNA VENOZNA STENOZA |  |
| DIAGNOSTICKÁ DSA |  |
| PERIFÉRNA EMBOLIZÁCIA |  |
| EVAR/TEVAR |  |
| EXTRAKCIA CIEVNYCH PRÍSTUPOV |  |
| INTRAKRANIALNA ANEURYZMA |  |
| INTRAKRANIALNA ANGIOPLASTIKA |  |
| INTRAKRANIÁLNA AV MALFORMÁCIA |  |
| KAVALNY FILTER |  |
| PAE |  |
| PERMCATH |  |
| PICC/PORT/CVK |  |
| EVL PAO DK |  |
| RAS |  |
| STROKE |  |
| TACE |  |
| TIPS |  |
| TRANSJUGULARNA BIOPSIA PECENE |  |
| PERIFÉRNA TROMBOLYZA/TROMBEKTÓMIA |  |
| PERKUTÁNNY UZÁVER PSA |  |
| UFE |  |
| VERTEBROPLASTIKA/KYFOPLASTIKA |  |
| VERTEBROBAZILÁRNA INSUFICIENCIA |  |

- Spôsob záznamu o vyšetrení (PACS, NIS, RIS, DQC, iné ...):

- Uvádzate rovnaké názvy vyšetrení aj v DICOMe: 			               áno/nie *

- Školenie a vzdelávanie personálu na pracovisku

  - Počet pracovníkov špeciálne zaškolených pre vykonávanie výkonov intervenčnej rádiológie:

  - Druhy absolvovaného odborného školenia (uveďte prosím dĺžku a miesto školenia):

  - Frekvencia školení:

    - na pracovisku:

    - mimo pracoviska:

    - uveďte prosím názov organizátora, miesto školenia a jeho dĺžku:

- Manažment výkonov intervenčnej rádiológie

  - Sú na pracovisku dostupné lokálne štandardné vyšetrovacie postupy v intervenčnej rádiológii?                                                                                                          áno/nie *

  - Kto indikuje výkony v oblasti intervenčnej rádiológie?

  - Má každý indikujúci lekár školenie z radiačnej ochrany?                                       áno/nie *

  - Má každý indikujúci lekár špecializáciu?                                                                     áno/nie *

  - Schvaľuje rádiológ každé vyšetrenie, ktoré bolo indikované?                               áno/nie *

  - Kto zisťuje, či je pacientka v reprodukčnom veku tehotná ?

  - Existuje checklist pacienta pri intervenčnom rádiologickom výkone?                  áno/nie *

  - Existuje ambulancia intervenčnej rádiológie so sledovaním pacienta pred aj po intervenčnom výkone?                                                                                                         áno/nie *

  - Existujú lôžka pre ambulantných, resp. hospitalizovaných vyhradené pre pacientov podstupujúcich výkony v oblasti intervenčnej rádiológie?                                      áno/nie *

- Kontaktná osoba poverená komunikáciou

Meno, priezvisko, titul a funkcia:

Telefónne číslo: mailová adresa:

Vyhlásenie:

Svojim podpisom potvrdzujem, že uvedené údaje sú správne.

Dátum:

Meno, priezvisko, titul a podpis riaditeľa alebo štatutárneho orgánu alebo odborného zástupcu, zodpovedného za vedenie pracoviska:

Príloha č. 3

k vyhláške č. ......../2024 Z. z.

dokumentácia .....

(Názov prílohy je len návrh)

.......................

Príloha č. 4

k vyhláške č. ......../2024 Z. z.

.......................

(Názov prílohy je len návrh)

) § 9 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(zadefinovanie legisl.)

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

) § 6 a § 7 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.